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[bookmark: _Toc5581][bookmark: _Toc2326][bookmark: _Toc12294][bookmark: _Toc2551][bookmark: _Toc21437][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc29143][bookmark: _Toc41996141][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc17598][bookmark: _Toc26903][bookmark: _Toc7640][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc7003][bookmark: _Toc11653][bookmark: _Toc15930][bookmark: _Toc30858][bookmark: _Toc12915][bookmark: _Toc18067][bookmark: _Toc29297][bookmark: _Toc20964][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc30832][bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc10628][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc22939][bookmark: _Toc16992]前言
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、操作方法等的使用说明书。
· [bookmark: _Toc18036][bookmark: _Toc17441][bookmark: _Toc2799][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc23414][bookmark: _Toc9267]在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc27291][bookmark: _Toc17414][bookmark: _Toc30640][bookmark: _Toc13604][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc20946][bookmark: _Toc25903][bookmark: _Toc12883][bookmark: _Toc41996142][bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc116][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc27948][bookmark: _Toc6050][bookmark: _Toc14195][bookmark: _Toc30766][bookmark: _Toc15493][bookmark: _Toc8275]注意
· [bookmark: _Toc6181][bookmark: _Toc41996143][bookmark: _Toc9947][bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc32096][bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc24285][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc21225][bookmark: _Toc8121]本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 本手册的最终解释权归本公司所有。
[bookmark: _Toc24374][bookmark: _Toc2697][bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc8382][bookmark: _Toc5685][bookmark: _Toc10100][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc10737][bookmark: _Toc17019]版本
U-WE-T127-CN1 第二版 2025年8月
[bookmark: _Toc20359][bookmark: _Toc24243][bookmark: _Toc7067][bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc28565][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc27219][bookmark: _Toc14420]确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
产品包装内容见标准配置清单。
产品标准配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	PH溶解氧自清洁三合一变送器
	1
	

	2
	说明书
	1
	

	3
	天线
	1
	

	4
	合格证
	1
	


注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。
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[bookmark: _Toc364]产品概述
[bookmark: _Toc23235]产品简介
WE-T127是一款监测PH、溶解氧且可以自清洁的三合一变送器，其传输方式涵盖LoRa、4G、NB-IoT多种途径，供电方式涵盖电池供电与DC24V供电。该变送器采用高稳定性的数字传感器实现现场液体PH、溶解氧值的精准实时监测与科学计算。配备传感器自清洁装置，可以有效清除传感器表面沾污与附着的微生物，维护便利，更省心。
变送器通过LoRa、4G、NB等通讯技术，实现了数据的远距离传输。结合世电科技的工业边缘计算网关产品，数据得以顺利上传至世电科技设备管理平台，从而确保了对现场液体PH、溶解氧值的实时采集、精确分析计算、安全存储及直观展示，为相关工作提供了坚实的技术支撑和数据保障。
变送器本体与探头分体式设计，可用于环境水质监测、水产养殖、酿造、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中，能够满足大多数工业应用对在线pH、溶解氧测量的要求。
[bookmark: _Toc17757][bookmark: _Toc25397_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31468_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc897_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20995_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26576_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24924_WPSOffice_Level2]测量原理
变送器中PH传感器，测量原理是基于玻璃电极法。玻璃电极通过其特制薄膜对溶液中氢离子活度产生响应，当该薄膜内外两侧接触氢离子浓度不同的溶液时，膜表面会发生离子交换反应，产生膜电位。这个电位与溶液中的氢离子活度遵循能斯特方程的理论关系，即溶液每变化一个pH单位，电极系统就会产生约59毫伏（25°C时）的电位差。通过测量这个电位差并与已知参比电极比较，即可精确确定溶液的pH值。
变送器中溶解氧传感器采用荧光法，测量原理是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理。当激发光照射在荧光膜头表面的荧光物质上，荧光物质受到激发，发出荧光，荧 光的熄灭时间受荧光膜头表面氧分子浓度的影响。可以通过检测荧光与激发光之间的相位差，并与内部标定曲线比对，从而计算出氧分子的浓度，经过温度和盐度补偿输出最终值。
PH溶解氧自清洁变送器由1个PH传感器、1个溶解氧传感器、1个自清洁电刷和一个变送器组成，通过电缆连接。当传感器采集到现场溶液的PH、溶解氧值后通过电缆传输至变送器。
[bookmark: _Toc32032]产品特点
· [bookmark: _Toc5059_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21411_WPSOffice_Level2]手机APP可随时随地监控仪表。
· 3种通信方式选择。
· 电池、外部电源供电方式选择。
· 工作温度范围（-20~70）℃。
· 全密封防水设计，防护等级IP67。
· 高增益天线，多重校验机制，确保永远在线。
· 支持高清晰度 LCD 显示屏，配合 LED 指示灯与按键，可以现场实时查看液位值、报警信息、电量提示等。
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[bookmark: _Toc7383]技术参数
技术参数
	输入

	测量变量
	PH、溶解氧

	测量范围
	PH：0~14
溶解氧：0~20.00mg/L（0~200%饱和度，25℃）

	性能参数

	准确度
	PH：±0.1
溶解氧：±2%

	分辨率
	0.01

	溶解氧荧光模头寿命
	1年（正常使用下）

	信号传输
	LoRa网络通讯
支持410.125~490.125MHz频段
最大22dbm发射功率，最大-147dbm接收灵敏度，空旷视距5KM信号覆盖能力

	
	4G网络通讯，三年流量（100M/月）
支持MQTT、HTTP、WES云服务协议
LTE FDD B1/3/5/8
LTE TDD B34/38/39/40/41（全频段）
速率(Mbps)  LTE FDD：10.3(DL)/5.1(UL)
LTE TDD：9.1(DL)/3.1(UL)

	
	NB网络通讯，五年流量（300M/年）
LTE Cat NB2：B3/B5/B8
速率(kbps)：Single-Tone：25.5(DL)/16.7(UL)
Multi-Tpne：127(DL)/158.5(UL)

	采样周期
	1min~18小时可设定

	上报周期
	1min~18小时可设定

	电气规格

	供电电源
	19000mAh，锂电池
9~30DC，典型24V

	电池寿命
	以具体使用工况和上报周期为准。
[bookmark: _GoBack]典型值
LoRa：8~10年@1次/1h
NB：4~6年@1次/1h
4G：2~3年@1次/1h

	环境条件

	工作环境
	变送器主机：
温度：（-20~70）℃，相对湿度：5%~95%
变送器探头：
温度：（0~50）℃，压力：≤0.2MPa

	存储温度
	变送器主机：（-40~85）℃
变送器探头：（-5~65）℃

	防护等级
	变送器主机：IP67
变送器探头：IP68
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[bookmark: _Toc897_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26576_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5059_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23137]

[bookmark: _Toc8096]产品结构与尺寸
[bookmark: _Toc3245]外形尺寸
[image: IMG_256]
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产品外形尺寸
[bookmark: _Toc21435]过程连接
过程连接
	螺纹类型
	3/4NPT

	D（mm）
	15mm


[bookmark: _Toc18594]连接线缆
线缆长度：5m，其他长度需定制。
[bookmark: _Toc28076]材质
主机外壳材质：ABS/PC
PH探头外壳材质：ABS/PC合金
溶解氧探头外壳材质：POM、ABS/PC合金、316L不锈钢
线缆护套材质：聚氯乙烯PVC或聚氨酯PU
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[bookmark: _Toc3451][bookmark: _Toc23325][bookmark: _Toc5895_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8102_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2997_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19936]安装与使用
[bookmark: _Toc29366][bookmark: _Toc29826][bookmark: _Toc25939]到货检查
用户在产品到货后，应首先检查产品的包装质量，包装箱应完整无损，标志清晰。如果包装已有明显损坏，应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题，可以开箱取出产品，清点产品的完整性。
[bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc6877]安装条件
（1） 溶解氧变送器安装时，溶解氧探头应浸入液面以下固定安装，不能倒置或水平安装，至少倾斜15度角以上安装，以获得最佳测量结果。
（2） 溶解氧探头安装处荧光膜头部分应避免被水底沉淀物附着。
（3） 应选择易于操作、维护的地方进行安装。
（4） 应尽量远离振动源、热源安装。
[bookmark: _Toc14946][bookmark: _Toc13983][bookmark: _Toc22767]安装注意
（1） 确定工艺要求的测量范围与要安装的变送器量程一致。
（2） 工艺安装的接头螺纹规格必须与产品配套。
（3） 安装和使用溶解氧探头时避免碰撞或刮蹭荧光膜头表面，避免荧光膜头的内表面被阳光暴晒，请勿用手触摸荧光膜。
（4） 安装使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线。若现场存在以上问题，导线应采取保护措施。
[bookmark: _Toc21119][bookmark: _Toc2921]安装示意
[image: ]
变送器探头安装示意图

[image: ]
变送器探头安装示意图
[image: ]
变送器主机安装示意图
[bookmark: _Toc25338]使用和保养
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对于溶解氧探头：
（1） 溶解氧探头实用的是荧光法溶解氧膜头不会消耗氧，不需要频繁地进行清洗（除了应用于粘性液体中时），建议每30天检查一次传感器探头和荧光膜头。荧光膜头的更换频率，建议每年一次。
（2） 荧光膜头表面：如果荧光膜头表面存在污垢，请用清水冲洗或用软布轻轻擦拭。清洁时注意力度，避免造成测量区域划伤而影响测量精度。
（3） 荧光膜头内部：一般不需要清洁，如若有水汽或灰尘进入到了荧光膜头内部。则可以旋下荧光膜头，用清水冲洗荧光膜头的内表面和传感器光学窗口，对于含油污垢，可用家用洗涤液清洗。清洗干净后用干净的无绒布轻轻擦干水分并晾干，重新装上荧光膜头。
（4） 传感器探头不使用时，应盖上内有湿海绵的橡胶保护套，使荧光膜头测量区域表面保持湿润状态。如传感器荧光膜头测量区域表面长期干燥，会产生测量误差或数据不稳定，需在水中浸泡48小时再使用。
对于PH探头：
（1） pH传感器在测量时，应先在蒸馏水（或去离子水）中清洗干净，并用滤纸吸干水分， 防止杂质带进被测液中，传感器的1/3应插入被测溶液中。
（2） 传感器不用时应洗净，插入加有3mol/L氯化钾溶液的保护套，或将传感器插进加有 3mol/L 氯化钾溶液的容器中。
（3） 传感器应避免长期浸 泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。
（4） 使用时间较长的传感器，它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物，此时可用稀盐酸洗涤，并用水冲洗。
对于所有探头：
（1） 传感器使用时间较长，出现测量误差时，须配合仪表进行标定，进行校正。
第二章 技术参数
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（2） 当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时，说明传感器已经失效，请更换传感器。
[bookmark: _Toc3849]操作
[bookmark: _Toc31369]显示与操作单元
[image: ]
面板示意图
5.1.1 界面说明
界面说明
	序号
	说明

	1
	系统时间

	2
	蓝牙：手机和设备蓝牙连接成功后，会显示蓝牙标识

	3
	上行信号

	4
	电池电量

	5
	溶解氧测量单位

	6
	溶解氧测量值

	7
	识别倒计时，设备识别后，开始600秒倒计时

	8
	报警信息

	9
	PH测量单位

	10
	PH测量值


5.1.2 按键说明
主机左侧1个操作按键。 
按键定义
	操作
	说明

	单击
	1. 点亮屏幕、背光灯
2. 切换页面
3. 列表换行、选项切换
4. 修改参数值加1

	双击
	1. 进入参数修改子界面
2. 确定选项

	三击
	1. 识别设备
2. 进入参数设置界面

	长按
	长按5~6秒，系统灯白色闪烁，松开按键后设备重启。


5.1.3 指示灯说明 
通信指示灯：绿色闪烁，表示通讯正常 
系统指示灯：绿色闪烁，表示设备正常 
橙色闪烁，表示设备报警 
红色闪烁，表示设备故障
5.1.4 报警及故障信息
报警码
	状态码
	问题位置

	1
	板温

	2
	电池

	3
	蓝牙

	4
	上行网络

	5
	显示

	6
	传感器

	7
	其他


例如：图中状态码显示6，标识传感器报警，表示当前采集液位值触发报警阈值。
[bookmark: _Toc4402]现场操作
设备按键操作如下： 
（1） 操作说明：单击按键点亮屏幕，显示监测值等信息；再次单击按键点亮背景灯，再次单击按键显示二维码。在二维码界面下三击按键进入参数设置界面。
（2） 参数设置：进入参数设置界面后，可以对设备地址（Address）、LORA网络（Net、Channel）等参数进行设置。在Setting界面，单击按键进行列表换行，如下图所示，按键双击进入该参数设置界面。
[image: ]
参数界面
进入某一参数修改界面后，如下图所示，第一行为参数值，[image: ]表示保存，[image: ]表示返回到上一级；按键单击，操作标志在四个选项上循环切换，操作标志在某一选项上时该选项背景变为深色。
[image: ]
参数子界面示意图
参数修改示例，操作标志移动到第一行，双击按键，如下图所示，出现三角形后，单击按键，单击一次，该值加1，重复0-9的循环。值确定后，按键双击，三角形消失。操作标志移动到[image: ]，按键双击保存设置。操作标志移动到[image: ]，按键双击返回到Setting界面。
[image: ]
操作示意图
（3） PH校准操作：进入PHCalib页面可对PH传感器进行校准，校准时需准备在PH为4.00、6.86、9.18的标准液用于零点校准与斜率校准。
零点校准：将传感器放入6.86PH标准溶液中，待3~5分钟数值稳定后进行零点校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中Calib-6.86，双击按键，等待界面显示OK。
[image: ]
PH校准子界面
斜率校准：
校准酸性溶液时将传感器放入4.00PH标准溶液中，待3~5分钟数值稳定后进行斜率校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中Calib-4.00，双击按键，等待界面显示OK。
校准碱性溶液时将传感器放入9.18PH标准溶液中，待3~5分钟数值稳定后进行斜率校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中Calib-9.18，双击按键，等待界面显示OK。
（4） 溶解氧校准操作：进入DISSCalib页面可对溶解氧传感器进行校准，校准时需准备5%亚硫酸钠溶液与空气饱和水用于零点校准与斜率校准。
零点校准：将传感器放入5%亚硫酸钠溶液中，待3分钟数值稳定后进行零点校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中CalibZero，双击按键，等待界面显示OK。
[image: ]
溶解氧校准子界面
斜率校准：将传感器放入空气饱和水中，待3分钟数值稳定后进行斜率校准。进入参数设置界面后再进入校准子界面，光标选中CalibSlope，双击按键，等待界面显示OK。
（5） 校准说明：仅传感器不准时使用，非必要无需进行校准。
页面参数表如下：
参数列表
	页面
	参数名称
	取值范围
	备注

	Setting
	Address
	1-99
	设备地址（仅LoRa）

	
	Net
	1-99
	LoRa网络ID（仅LoRa）

	
	Channel
	0-83
	LoRa网络通道（仅LoRa）

	
	PHCalib
	/
	校准

	
	DISSCalib
	/
	校准

	
	Exit
	/
	退出

	Address
	/
	1-99
	可修改设备地址

	Net
	/
	1-99
	可修改设备LoRa网络ID

	[bookmark: _Toc6386]Channel
	/
	0-83
	可修改设备LoRa网络通道

	PHCalib
	Exit
	/
	退出

	
	Calib-6.86
	/
	零点校准

	
	Calib-9.18
	/
	斜率校准（9.18PH）

	
	Calib-4.00
	/
	斜率校准（4.00PH）

	DISSCalib
	Exit
	/
	退出

	
	Zero Calib
	/
	零点校准

	
	Slope Calib
	/
	斜率校准


[bookmark: _Toc2342]设备上云
本产品可通过“世电设备助手小程序”或web 端绑定设备，实现远程监控、异常告警、数据报表等功能。
5.3.1 设备云平台
（1）小程序
在微信中搜索小程序“世电设备助手”，添加小程序。
（2）Web端
Web 端地址：https://www.west-iot.com/wessass
5.3.2 添加设备
第一步：进入小程序项目设备管理界面
点击项目--选择项目--点击[image: ]--点击设备管理。
[image: IMG_256][image: IMG_256]
进入项目设备管理界面
第二步：添加设备
点击设备管理页面右上角+号，选择产品，选择添加方式，可手动添加，扫码添加或扫描二维码添加。
扫码添加：
[image: IMG_256]
扫描设备二维码添加
手动添加：
[image: IMG_256]
手动添加
蓝牙添加：
[image: IMG_256]
蓝牙添加
5.3.3 设备云平台及小程序使用指南
设备添加成功后，即可在项目中查看设备。云平台及小程序详细操作指南可在小程序文档中心查看。

[bookmark: _Toc22319]设备本地蓝牙配置
第一步：进入小程序，蓝牙搜索设备
点击[image: IMG_256]--点击搜索设备。搜索到想要连接的设备后可点击停止搜索。
[image: IMG_256]
蓝牙搜索设备
第二步：蓝牙连接设备
点击设备名称，连接设备。
[image: IMG_256]
蓝牙连接设备
第三步：操作设备
连接设备成功后，可在状态中查看设备状态数据，配置中修改设备属性，运维中重启、识别、升级设备。

[bookmark: _Toc20057]使用注意事项
第五章 操作
第五章 操作
本产品具备阈值即时上报功能：在上报周期间隔中，如出现采集数据异常（超过设定阈值，需提前设定），将即时上报该组数据（设备采集周期默认为30秒，上报周期默认为5分钟，均可调）
[bookmark: _Toc31806]故障分析及排除
下表列出了溶解氧变送器可能出现的问题以及解决办法，如果你的问题没有被列出或者解决方案不能处理你的问题，请联系我公司。
常见故障分析及排除
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	仪表无显示
	电池电量低
	更换新电池

	采集值异常
	探头连接断开
	查看现场主机与探头连接是否正常

	
	探头被沾污覆盖
	清洁探头

	无法收到数据
	4G/NB网络可以通过指示灯判断仪表状态，若未驻网成功则检查：
SIM卡是否正确安装、是否在无线网络服务区内。
	（1）正确安装SIM卡，（2）联系网络运营商架设网络，或查询当地4G网络的信号                                                                                                                                                                    强度。

	
	LoRa网络未连上
	查配套网关是否连接
LoRa和网关的参数是否保持一致

	电刷不转
	电机故障
	单独供电也不转

	
	探头连接断开
	查看现场主机与点刷连接是否正常

	仪表无显示
	电池电量低
	更换新电池

	卡读不到
	卡未插好/卡没费/卡绑定
	重插
查询卡费续费
卡解绑

	平台无数据
	一般程序有BUG
	检查程序


第六章 故障分析及排除
第六章 故障分析及排除

[bookmark: _Toc21204]质保及售后服务
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
(1) 客户使用不当造成产品故障。
第七章 质保及售后服务
第七章 质保及售后服务
(2) 客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
[bookmark: _Toc7923]附录 选型与订货
	WE-T127产品选型参数表


	参数类别
	选型代码与规格说明

	通讯方式
	LR：LoRa

	
	4G：4G/Cat1

	
	NB：NB

	A精度等级
	N/A

	R量程范围
	N/A

	P供电方式
	P0：电池供电

	
	P1：9~30VDC供电

	传感器安装方式
	N/A

	备注：可定制量供电方式


示例：
WE-T127-LR-P1
LoRaPH溶解氧自清洁三合一变送器，0~20m检测范围，DC供电
附录 选型与订货
附录 选型与订货
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更多咨询请扫二维码
服务电话：0086-21-33675566
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